安装过程的步骤以及常见的问题

- 安装过程的要求

需要特别注意

安装过程中应该仔细阅读系统的提示，不应该有任何错误或者警告出现（下列★说明的情况例外），如果遇到类似的提示信息，应该弄清楚并且处理以后才可以进行下一步，否则有可能导致将来使用过程中的各种问题。

★安装USB驱动程序的时候，可能会遇到程序没有数字签名的提示，选择继续安装就可以了。

电脑的配置要求

本产品对电脑的配置要求为：处理器在赛扬1.3G以上，显示必须支持1024×768的分辨率，内存最小为256M，硬盘应该大于40G，必须至少有2个USB接口，一般应该有厂家提供的主板和视频驱动程序。

Windows的选择

在微机中安装Windows操作系统，使用Windows98/NT/XP均可，但是推荐使用Windows/XP或Windows/NT。

应该保证Windows操作系统稳定可靠，没有病毒。

关于主板和显示卡的驱动程序

根据机器的配置安装相应的主板、显示卡等部件的驱动程序，强烈推荐使用原厂的驱动软件，如果有必要，可以安装光盘上的DirectX显示驱动软件，但是有可能达不到理想的效果。

安装打印机

推荐选择激光打印机，这样打印的质量和速度都可以得到一个很好结果，如果配置喷墨打印机，应该考虑USB的传输速度和打印机的内存，这些会影响到打印的速度。

在微机上安装打印驱动程序，安装方法参照打印机的使用说明书，安装后应该确保打印机可以正常使用，并且把该打印机设定为缺省打印机。

安装USB驱动程序

方法1：把心电模块插入微机的USB接口中，操作系统会发现新硬件，按提示引导安装程序到光盘的Driver目录下，会自动完成该安装。

方法2：拔下USB连接电缆，运行光盘上Driver目录下的Setup程序（如果事Windows98系统，运行Setup9X程序），然后按Instell按键完成安装，插上USB电缆，按照系统的提示按“下一步”直到安装完成。

按成功安装的标志是系统报告可以正常使用该新硬件。

安装产品应用软件

找到光盘中根目录中的“setup.exe”文件，用鼠标双击该文件，安装程序自动运行，引导安装过程，按照安装程序的相关提示，回答相关的内容，完成应用软件的安装，最后安装软件提示安装成功表示安装完成。

此时在Windows的“开始”→“程序”菜单下和桌面上会出现本应用软件的运行图标。

显示分辨率和颜色

将显示分辨率调整到1024×768，16位以上的颜色，如果不能完成该设置，可能是显卡驱动程序没有正确安装或显卡不能用，必须解决后才可以进行下一步。

方法是在桌面上使用鼠标右键，选择“属性”，然后选择“设置”，按照上述要求设置显示分辨率。

关闭节电功能

在采样过程中，大量的数据从心电模块传向微机，此时不允许节电程序影响微机对应用程序的执行，所以必须在显示属性中关闭微机所有的节电功能。

方法是在桌面上使用鼠标右键，选择“属性”，然后顺序选择“设置” 、“屏幕保护程序” ，把窗口下方的“屏幕保护程序”设为“无” ， 按“电源”按键，把里面的所有项目设定为“从不” 。

让任务栏自动隐藏

在Windows的“开始” 、“设置” 、“任务栏和[开始]菜单”里面，允许“自动隐藏任务栏”

项目，这是本产品应用软件的需要。

配置系统信息

双击桌面上的AIKD30图标以运行本产品的应用程序，在采样窗口中的“隐藏控制面板”上使用“系统设定”配置系统信息，一般情况下要求配置医院名称和科室名称，这些信息被用于系统的显示和打印。

对于不同的打印机，报告打印的效果可能略有不同，为了获得最佳的效果，应该按照下列步骤设置打印参数：

- 选择“报告设定”栏目；

- 确定报告是彩色还是黑白；

- 打印测试页；

- 在测试页中选择最佳的坐标打印效果，把该效果中提供的颜色、1mm打印深度和5mm线打印深度值填写在窗口中的相应位置；

- 确认退出，完成打印报告的设置；

应用程序中其它配置信息可以使用系统默认的配置，这些配置是常用的配置，也可以按用户的操作习惯来改变配置应用软件配置。

- 安装时常见问题及处理方法

| 故 障 | 可能造成故障的原因 | 处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 自动进入演示模式 | - USB电缆有故障 - USB驱动程序没有安装成功 - 模块故障 | - 更换USB电缆或联系供货商 - 重新安装USB驱动程序直到提示安装成功 - 联系供货商 |
| 心电波形全部走直线 | - 导联线没有和心电模块连接 - 导联线没有和患者连接 | - 确保导联线和心电模块可靠连接 - 确保导联线和患者可靠连接 |
| 某些导联没有波形或走直线 | - 在应用软件中关闭了该导联 - 某些导联线没有和患者可靠连接 - 导联线没有和心电模块可靠连接或有断线 | - 打开该导联的显示 - 确保导联线和患者可靠连接 - 确保导联线和心电模块可靠连接，修复或更换导联线 |
| 心电波形带有强干扰 | - 某些导联线没有和患者可靠连接 - 环境有很强的干扰，而滤波开关没有打开 | - 确保导联线和患者可靠连接 - 打开滤波开关，或者改善使用环境 |
| 心电资料无法存盘 | 1、微机硬盘没有剩余空间 | - 增加硬盘或删除不必要的资料 |
| 应用软件反应慢 | - 电脑运行了其它软件 - 没有安装主板、显示卡驱动软件 - 电脑速度不够 | - 停止这些软件的运行（例如杀毒软件） - 安装主板、显示驱动卡软件 - 升级或者更换电脑 |
| 不能打印报告 | - 操作系统安装时没有安装打印机驱动软件 - 没有指定正确的打印机为缺省打印机 - 打印机报错误 - 打印机故障 | - 使用打印机配的驱动盘，安装驱动软件 - 指定正确的确省打印机 - 可能打印机没有墨水或纸张，增加墨水或纸张 - 联系打印机供货商或本产品供货商 |
| 没有正确识别心动周期 | - 心动周期的识别导联的波形不适合使用 - 噪声大或者基线很不平稳 | - 选择其它导联作为识别导联，具体的方法可以参照说明书或者系统帮助，并重新采样，如果想使用已经采样的波形，可以使用人工添加的方法，具体见说明书 - 解决基线和噪声问题后，重新采样 |
| 自动分析的数据有误差 | - 噪声大或者基线很不平稳 - 某些导联和患者接触不好 | - 安装本表上面说明的方法让基线和噪声满足要求，并重新采样 - 让导联和患者良好接触 |